抚顺县疾控中心购疾控设备报价单

| 名称 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷链温湿检测系统 | 用途：实现系统温度数据监控,并实现记录打印，失控报警等. *技术规格及要求：整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； 系统基于B/S（浏览器/服务器）架构模式，工作人员通过授权的方式，打开浏览器即可随时随地查询设备温（湿）度数据。中继可接入用户局域网，局域网内任何电脑都可通过IE浏览器访问主机，从而实现冷链监控。 所有系统操作全部有日志记录，可以追查历史操作记录 *电源：220V/50HZ，5V DC直流输出模块供电,所有模块具有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥8小时；中继模块保证正常运行72小时以上，以确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。 *现场温度采集模块具备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、无线工作状态、电池电量等信息，以便使用人员更好的维护系统监控系统运转。 信号传输方式：ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ *报警功能：对话框报警、声音报警、邮件报警、手机短信报警、模块断电报警、模块不采集报警功能，每个报警功能可自由设置延时报警时间； 可通过多种方式查询历史记录，如：设备编号、设备名称、标准温（湿）度、规格型号、起始时间及结束时间等； 具有报表功能，由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储； 具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温（湿）度值，能对失控温度进行标注； 具备数据库自动备份功能，数据库需每天自动备份在硬盘中，保证数据安全 可实现对不同楼层、不同房间冰箱、冰柜、或者外出移动运输车，处于单位外部仓库的统一监测； 用户登陆操作必须有相应授权，具备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，用户所有操作全部有日志记录； *温度采集模块精确范围：-200℃～+150℃，国家计量科学研究院测试结果的误差不超过1℃，出具测试报告书； 具有国家颁布的无线电发射设备型号核准证书 *温度采集设备可以很方便的通过磁铁固定在冰箱表面，无需额外的粘贴或固定方法。 | 1套 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868